品名及び数量　：液体クロマトグラフ装置　一式　		所　在　地　：

商号又は名称：

代表者職氏名：

| １ 本体 |
| --- |
| 仕 様 条 件 | メ ー カ ー | 規 格 （ 型 番 ） | 提 案 内 容 | 適否 |
| (1) 液体クロマトグラフ |  |  |  |  |
| ａ | 送液方式はダブルプランジャー方式であるものとする。 |  |  |  |  |
| ｂ | 送液部は、低圧４液混合方式であるものとする。 |  |  |  |  |
| ｃ | 送液部の流量は、0.1～10mL/分の範囲以上で設定できるものとする。 |  |  |  |  |
| ｄ | 送液部の最大圧力は、70MPa以上であるものとする。 |  |  |  |  |
| ｅ | 送液部に脱気装置を有するものとする。 |  |  |  |  |
| ｆ | 送液部に、安全機能（リークセンサー、送液圧力上限モニタリング等）を有するものとする。 |  |  |  |  |
| ｇ | オートサンプラーの注入方式は、スプリットサンプルループ充填式（全量注入方式）であるものとする。 |  |  |  |  |
| ｈ | オートサンプラーの注入量は、1～100µLの範囲で任意で設定可能であり、ループやシリンジの交換なく可能であるものとする。 |  |  |  |  |
| ｉ | オートサンプラーの最大圧力は、70MPa以上であるものとする。 |  |  |  |  |
| ｊ | オートサンプラーは、インジェクターにより0～230µLの範囲でグラジェントボリュームを調整できるものとする。 |  |  |  |  |

| ｋ | オートサンプラーに、安全機能（リークセンサー等）を有するものとする。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｌ | カラムオーブンの加温方式は、空気循環方式及び非空気循環方式に対応し、5℃～85℃の範囲で制御が可能であるものとする。 |  |  |  |  |
| ｍ | カラムオーブンに、30cmカラムが収納可能であるものとする。 |  |  |  |  |
| ｎ | カラムオーブンに、安全機能（リークセンサー等）を有するものとする。 |  |  |  |  |
| ｏ | 可変波長検出器の光源は、重水素ランプであるものとする。 |  |  |  |  |
| ｐ | 可変波長検出器の測定波長範囲は、190～750nmの範囲以上で設定可能であるものとする。 |  |  |  |  |
| ｑ | 可変波長検出器の信号チャンネルは、２チャンネルであるものとする。 |  |  |  |  |
| ｒ | 可変波長検出器に、安全機能（リークセンサー、自己診断機能等）を有するものとする。 |  |  |  |  |
| ｓ | 示差屈折率計の測定方式には、デフレクション方式を採用しているものとする。 |  |  |  |  |
| ｔ | 示差屈折率計の屈折率は、1.00～1.75RIUの範囲であるものとする。 |  |  |  |  |
| ｕ | 示差屈折率計の測定範囲は、0.25～512µRIUの範囲で測定できるものとする。 |  |  |  |  |
| ｖ | 示差屈折率計の流量は、最大10mL/minで送液できるものとする。 |  |  |  |  |
| 制御・データ解析用パソコン |  |  |  |  |

| ａ | 液体クロマトグラフの分析システムの制御及び測定結果の解析を行えるよう、ネットワーク接続をするものとする。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｂ | 液体クロマトグラフの分析システムの制御及び測定結果の解析を行うための専用のソフトウェアを搭載するものとする。 |  |  |  |  |
| ｃ | OSは、Microsoft Windwos10であるものとする。 |  |  |  |  |
| ｄ | 日本語対応であるものとする。 |  |  |  |  |
| ２ その他 |
| 仕 様 条 件 | メ ー カ ー | 規 格 （ 型 番 ） | 提 案 内 容 | 適否 |
| (1) 機器の搬入・調整等 |  |  |  |  |
| ａ | 搬入場所は、愛媛県立今治工業高等学校第２教棟２階発酵実習室とする。 |  |  |  |  |
| ｂ | 本校が指定する適正な位置に設置・固定するものとする。 |  |  |  |  |
| ｃ | 実習に使用可能な状態に調整して納入するものとする。 |  |  |  |  |
| ｄ | 実験装置の動作確認を行うものとする。 |  |  |  |  |
| ｅ | 授業に支障のないよう配慮して計画的に納入するものとする。 |  |  |  |  |
| ｆ | 製造の請負契約であるため、建設業法第19条の２に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者及び監理技術者については、設置は必要ないものとする。 |  |  |  |  |
| (2) 導入教育 |  |  |  |  |

| ａ | 基本的な取扱い説明を１日程度行うものとする。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｂ | 実際に全ての操作を行い説明するものとする。 |  |  |  |  |
| (3) 機器等の廃棄 |  |  |  |  |
| ａ | 本装置の導入に伴い不要となる液体クロマトグラフ装置、パソコン１台（ディスプレイ・キーボード・マウス・電源コード等の周辺機器を含む）の廃棄を適切に行い、マニュフェスト等の書面で報告するものとする。 |  |  |  |  |
| ｂ | その他、搬入・設置の際に生じた廃棄物は、受注者が持ち帰り適切に処分するものとする。 |  |  |  |  |
| (4) その他 |  |  |  |  |
| ａ | 装置については、本校担当者と打合せの上適正な装置の設定を行うものとする。 |  |  |  |  |
| ｂ | マニュアルは、製本又はバインダー等に綴られた状態で２部提出するものとする。 |  |  |  |  |
| ｃ | 機器の故障、メンテナンス、使用方法に関する質問には速やかに対応するものとする。 |  |  |  |  |
| ｄ | 作業前、作業途中、作業後の施工写真を添付することとする。 |  |  |  |  |

以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。

令和　　年　　月　　日

所　属：愛媛県立今治工業高等学校

職氏名：　　　　　　　　　　　　　　　印